## 종합요약
자재검사 1차·2차 비교 종합보고서
대상: S36 알루미늄 합금 (공급사 TONKIN) / 자재 N11062026 IQC S36-260609 / 검사일 2026-06-11
판정방식: 분광분석(OES) Grade Warning — 시료당 3회 버스트 평균(Rep)이 S36 규격 Min~Max 범위 내일 때 OK
■ 핵심 결론
1차에서 불합격(Failed)은 K4, K6 두 시료이며, 불합격 사유는 모두 Si(규소)·Mn(망간)이 규격 하한 미만으로 측정된 것이다.
- K4: Si 6.97%(하한 7.00 미만) + Mn 0.203%(하한 0.250 미만) 동시 미달 → 일치도(Similarity) 5.9%
- K6: Si 6.75%(하한 7.00 미만) 미달 → 일치도 24.1%
2차에서는 K4·K6를 포함한 전 시료(K1~K7)가 Si·Mn 모두 하한을 상회하여 합격(OK, 일치도 100%)되었다.
차이의 본질: '재료 자체의 합·불'이 아니라 '측정 조건'이다. 불합격은 상한 초과가 아니라 하한 미달 방향에서만 발생했고,
1차 불합격 시료는 버스트 간 산포(특히 Mn)가 비정상적으로 컸다. 2차에서 동일 시료가 안정적으로 규격 내에 들어온 점,
그리고 전 시료에서 Si·Mn 평균이 동반 상승한 점은 시료 표면처리/측정 안정화에 따른 결과로 판단된다.
참고: 파일상 측정시각은 2차(오후 2시대)가 1차(오후 6~7시대)보다 빠르다. 폴더 라벨과 실제 측정 순서가 다를 수 있으므로 확인 권장.
■ 시료별 판정 요약
시료 | 1차 판정 | 1차 일치도(%) | 2차 판정 | 2차 일치도(%) | 1차 불합격 사유
K1 | OK | 100 | OK | - | —
K2 | OK | 100 | OK | - | —
K3 | OK | 100 | OK | - | —
K4 | Failed | 5.88307247097707 | OK | - | Si 하한미달 + Mn 하한미달
K5 | OK | 100 | OK | - | —
K6 | Failed | 24.0697898509229 | OK | - | Si 하한미달
K7 | (1차 없음) | - | OK | -

## 규제원소_대표값비교
규격 관리대상 원소 대표값(Rep) — 1차 vs 2차 비교
규격 미달/초과 셀은 적색, 합격은 녹색. 규격: Si 7.00~7.50 · Fe 0.750~1.000 · Cu 2.50~3.10 · Mn 0.250~0.350 · Mg 0.050~0.200 · Zn 10.50~11.50 · Al ≥77.0
시료 | 차수 | Si (7.0~7.5) | Fe (0.75~1.0) | Cu (2.5~3.1) | Mn (0.25~0.35) | Mg (0.05~0.2) | Zn (10.5~11.5) | Al (77.0~↑)
K1 | 1차 | 7.12 | 0.793 | 2.91 | 0.251 | 0.115 | 10.55 | 78.1
K1 | 2차 | 7.09 | 0.843 | 2.63 | 0.275 | 0.0569 | 10.75 | 78.1
K2 | 1차 | 7.02 | 0.934 | 2.82 | 0.294 | 0.061 | 10.8 | 77.9
K2 | 2차 | 7.04 | 0.921 | 2.55 | 0.303 | 0.0953 | 10.68 | 78.2
K3 | 1차 | 7.08 | 0.818 | 2.87 | 0.257 | 0.065 | 10.66 | 78
K3 | 2차 | 7.15 | 0.81 | 2.59 | 0.262 | 0.0947 | 10.72 | 78.2
K4 | 1차 | 6.97 | 0.79 | 2.85 | 0.203 | 0.054 | 10.99 | 78
K4 | 2차 | 7.01 | 0.793 | 2.51 | 0.262 | 0.09 | 10.72 | 78.4
K5 | 1차 | 7 | 0.884 | 2.87 | 0.257 | 0.0636 | 10.78 | 77.9
K5 | 2차 | 7.1 | 0.986 | 2.72 | 0.35 | 0.108 | 10.76 | 77.8
K6 | 1차 | 6.75 | 0.859 | 2.8 | 0.266 | 0.153 | 10.81 | 78.2
K6 | 2차 | 7.15 | 0.862 | 2.72 | 0.29 | 0.0884 | 10.71 | 78
K7 | 1차 | (1차 측정 없음)
K7 | 2차 | 7.2 | 0.841 | 2.81 | 0.288 | 0.107 | 10.66 | 77.9

## 불합격_원인분석
1차 불합격 시료(K4·K6) 정밀 원인 분석
버스트(burst) = 동일 시료 1회 측정. 시료당 3회 측정 후 평균이 대표값. 하한: Si≥7.00, Mn≥0.250
[K4] 불합격: Si·Mn 동시 하한미달
원소 | 차수 | 버스트1 | 버스트2 | 버스트3 | 대표값 | 규격하한 | 판정
Si | 1차 | 7 | 6.95 | 6.97 | 6.97 | 7 | 미달
| 2차 | 6.98 | 6.91 | 7.16 | 7.01 | 7 | OK
Mn | 1차 | 0.177 | 0.17 | 0.263 | 0.203 | 0.25 | 미달
| 2차 | 0.282 | 0.252 | 0.251 | 0.262 | 0.25 | OK
Mg | 1차 | 0.0533 | 0.0543 | 0.0546 | 0.054 | 0.05 | OK
| 2차 | 0.0893 | 0.0882 | 0.0924 | 0.09 | 0.05 | OK
[K6] 불합격: Si 하한미달 (3회 모두 7.00 미만)
원소 | 차수 | 버스트1 | 버스트2 | 버스트3 | 대표값 | 규격하한 | 판정
Si | 1차 | 6.88 | 6.6 | 6.78 | 6.75 | 7 | 미달
| 2차 | 7.22 | 7.13 | 7.09 | 7.15 | 7 | OK
Mn | 1차 | 0.233 | 0.226 | 0.338 | 0.266 | 0.25 | OK
| 2차 | 0.355 | 0.323 | 0.191 | 0.29 | 0.25 | OK
Mg | 1차 | 0.155 | 0.149 | 0.156 | 0.153 | 0.05 | OK
| 2차 | 0.107 | 0.103 | 0.0544 | 0.0884 | 0.05 | OK
■ 분석 요지 및 권장사항
● 판정 메커니즘: 불합격은 모두 '하한 미달'에서만 발생 — 상한 초과나 이물 혼입(과다 원소) 징후는 없음.
● K4 Mn: 1차 버스트가 0.177·0.170·0.263으로 산포가 극심(2회 미달). 2차는 0.282·0.252·0.251로 안정·합격.
● K6 Si: 1차 6.88·6.60·6.78로 3회 모두 하한 미만. 2차 7.22·7.13·7.09로 3회 모두 합격.
● 동일 시료가 2차에서 안정적으로 규격에 들어온 점 + 전 시료 Si·Mn 평균 동반 상승 → 재료 변동이 아니라
시료 표면처리(연마)·예비버스트 부족·표면 산화/오염 등 측정조건 요인으로 1차 저측정이 발생했을 가능성이 높음.
● 권장: 측정 전 시료 표면 재연마 및 예비버스트 충분 확보, 버스트 간 산포(RSD) 관리 기준 도입.

## 전시료_평균변화
전 시료 원소별 평균 대표값 — 1차 vs 2차
합격(K1~K3)·불합격(K4·K6) 구분 없이 전 시료에서 Si·Mn이 2차에 동반 상승 → 측정조건 계통 변화 시사
원소 | 1차 평균 | 2차 평균 | 변화(2차-1차) | 경향
Si | 6.99 | 7.1057 | 0.11571 | ▲ 상승
Fe | 0.84633 | 0.86514 | 0.01881 | ▲ 상승
Cu | 2.8533 | 2.6471 | -0.20619 | ▼ 하락
Mn | 0.25467 | 0.29 | 0.035333 | ▲ 상승
Mg | 0.085267 | 0.091471 | 0.0062048 | ▲ 상승
Zn | 10.765 | 10.7143 | -0.050714 | ▼ 하락
Sn | 0.0054167 | 0.0098286 | 0.0044119 | ▲ 상승
Al | 78.0167 | 78.0857 | 0.069048 | ▲ 상승
※ Si·Mn(노란 음영)은 1차 불합격의 핵심 원소이며, 2차에서 전반적으로 상승해 규격을 만족함.